|  | 光学生物测量仪技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 光源 |
| 1.1 | 照明光源：发光二极管 |
| 1.2 | 照明光源波长：880nm |
| 1.3 | 眼轴长度测量光源: 半导体二极管激光器 |
| 1.4 | 眼轴长度测量光源波长: 780nm |
| 2 | 测量生物参数 |
| 2.1 | 眼轴长度：14-35mm |
| 2.2 | 角膜曲率半径：5-10mm （角膜曲率33-67D） |
| 2.3 | 前房深度：1.5-6.5mm |
| 2.4 | 白-白角膜直径：8-16mm |
| 3 | 测量精确度 |
| 3.1 | 眼轴长度：0.01mm |
| 3.2 | 角膜曲率半径：0.01mm |
| 3.3 | 前房深度：0.01mm |
| 3.4 | 白-白角膜直径：0.1mm |
| 4 | 测量方法 |
| 4.3 | 并行快速自动测量 |
| 4.4 | 测量方式：非接触式 |
| 4.5 | 左右眼识别方式：自动识别 |
| 5 | 人工晶体计算公式 |
| 5.1 | 第四代计算公式：SKR II, SRK T, Holladay, Hoffer Q, Haigis |
| 5.3 | 角膜屈光手术后历史资料法和角膜接触镜法 |
| 5.4 | 有晶体眼人工晶体植入度数计算 |
| 6 | 数据传输 |
| 6.1 | 传输至医院文档管理系统（EMR/PMS） |
| 6.3 | 传输至USB |