可视硬性喉镜

产品技术要求：

- 显示器能够前后（上下）转动，左右转动，适合多种体位困难气管插管。

- 镜管有效长度合适、镜管直径：≤5.2mm，适用6#及以上气管插管。

- 前端插入部硬质管芯弯曲弧度合适，镜体可塑性。

- 标配吹氧接头，可边插管边充氧。

- 高清液晶显示屏，在全视角范围内皆可看到清晰的气道图像。

- 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，具有特殊防雾功能。

- 人体工程力学的手柄设计，握持舒适。

- 具备拍照录像功能，数据存储。

麻醉气体浓度监测仪

产品技术要求：对CO2、NO、七氟烷、地氟烷等麻醉气体进行监测。

麻醉机技术参数要求

一、用途：

适用于成人及小儿手术病人的吸入麻醉。

二.配置

1.主机                  1套

2.七氟醚挥发罐          2只

3.麻醉呼吸机           1台

*4．主机、挥发罐、麻醉呼吸机品牌统一，挥发罐可在GE麻醉机上正常使用。

三.功能配置:

1.有内置后备电池，断电后工作≥30min。

2.双罐位，同时可兼容两种挥发罐。

3．呼吸机类型：电动电控或气动电控型呼吸机.

4.气体回路一体化设计，完全免工具拆装。

5.屏幕数字显示实际参数,气道压力波形图。

6.通气模式：容量控制通气，压力控制通气，手动通气,自主呼吸.

7.麻醉回路：开放、半开放、半紧闭、全紧闭

8.呼吸回路、二氧化碳吸收罐等可高温消毒，防止交叉感染。

9.挥发罐出厂前一次性标定，无需维护。具有压力、流量、温度自动补偿功能，输出浓度恒定

10.采用高精度的氧气，笑气双管流量计，流量计最小刻度不大于50ml , 适宜于低流量和微流量麻醉。

11.吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿.

三、技术参数：

1.潮气量：45~1500ml/min；

2.呼吸频率：4~60次/分；

3.吸呼比：2:1~1:6；可调

4.压力限制：12~99cmH2O。

5.PEEP：0～30cmH2O

6.机械安全阀予置:70KPa

7.监测参数:峰压、平均气道压、PEEP、分钟通气量、潮气量、呼吸频率等

8.报警参数：潮气量、分钟通气量、窒息报警，气道压力报警等。