## Sheet1
天门市第一人民医院CT机房防护及装修工程清单
序号 | 设备材料名称 | 型号规格及要求 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
一、防护工程
1 | 1间CT机房病人通道电动防护门 | 1700mm×2200mm，4.0mmpb（手术室专用铅门） | 樘 | 1
2 | 1间CT机房工作人员通道电动防护门 | 1200mm×2200mm，4.0mmpb（手术室专用铅门） | 樘 | 1
3 | 病人通道电动防护门铝合金导轨 | 300mm×3600mm | 根 | 1
4 | 工作人员通道电动防护门铝合金导轨 | 300mm×2400mm | 根 | 1
5 | 病人通道电动防护门门帘盒 | 350mm×3650mm 铝合金型材 | 套 | 1
6 | 工作人员通道电动防护门门帘盒 | 350mm×2450mm 铝合金型材 | 套 | 1
7 | 欧姆龙红外线防夹装置 | 离地600mm，关门时有人通过，电动门自动回开，以防止夹人 | 套 | 2
8 | 门灯、门机联锁装置 | 湖北省疾控标准（双指示灯，门关闭后机器出射线灯亮） | 套 | 1
9 | 射线防护铅玻璃（CT） | 1500mm×900mm，防护当量4.0mmpb | 块 | 1
10 | 射线防护铅玻璃不锈钢铅防护框 | 1570mm×970mm.防护当量4.0mmpb | 个 | 1
11 | 电离辐射牌 | 湖北省疾控标准（当心电离辐射），三角形 | 个 | 1
12 | LED工作警示灯 | 湖北省疾控标准（射线有害健康，灯亮请勿靠近），字体为白底红字 | 套 | 1
13 | CT机房内5面墙体硫酸钡防护 | 硫酸钡：水泥：黄沙=3：1：1，厚度10mm，第一次施工 | m² | 107.61
14 | CT机房内5面墙体硫酸钡防护 | 硫酸钡：水泥：黄沙=3：1：1，厚度10mm，第二次施工 | m² | 107.61
15 | CT机房内5面墙体硫酸钡防护 | 硫酸钡：水泥：黄沙=3：1：1，厚度10mm，第三次施工 | m² | 107.61
16 | CT机房内5面墙体硫酸钡防护 | 硫酸钡：水泥：黄沙=3：1：1，厚度10mm，第四次施工 | m² | 107.61
17 | 电动门不锈钢包套及铅包边 | 门洞与门体缝隙用3mm铅条包裹 | 套 | 2
18 | 观察窗不锈钢包套及铅包边 | 窗洞与窗框缝隙用3mm铅条包裹 | 套 | 1
19 | 设备电缆沟开凿及防护 | 长宽高：9000mm*200mm*60mm，三面用3mm铅板防护，用1.2厚304不锈钢作为地面扣板，便于检修 | 套 | 1
20 | 排风口不锈钢铅防护罩 | 长宽高：400mm*400mm*150mm，防护当量3.0mmpb | 个 | 1
二、CT机房内装饰工程
1 | CT机房4面内墙水泥粉刷 | 覆盖硫酸钡涂料，防止龟裂漏射线，便于后期装修施工 | m² | 220
2 | CT机房地面防水施工 |  | m² | 50
3 | CT机房地面水泥找平施工 | 厚度30mm，硬度参照设备厂家 | m² | 50
4 | CT机房地面自流平施工 |  | m² | 50
5 | CT机房PVC地板施工 | 法国洁福 | m² | 50
6 | CT机房四面内墙墙胶腻子施工 |  | m² | 74.06
7 | CT机房四面内墙墙胶施工 | 法国洁福 | m² | 74.06
8 | CT机房内天花集成吊顶 |  | m² | 50
9 | CT机房内设备顶部LED灯箱 | 直径2000mm圆形，蓝天白云图案 | 个 | 1
三、机房内电气部分
1 | LED照明灯（600*600超薄型） | 欧普 | 个 | 6
2 | 除湿机（CT机房用） | 川岛DH858A除湿机 功率715W，除湿量58升/天 | 台 | 1
3 | 电线、开关、插座、线管（不含主电缆） |  | 批 | 1