## 快速组织处理系统技术参数

- 高灵敏度彩色触摸屏

- 温控精度：            ±1℃

- 最大处理量：          大于50个/批次

- 处理缸：              3-5个

- 处理缸容积：         小于2000ml

- 蜡缸：               2个，带残蜡回收装置

- 蜡缸容积：          小于5000ml

- 包埋系统：           冷台两个，包埋台，暂存区，流蜡控制系统，包埋灯

- 设备使用环境：       环境温度：0~40℃，相对湿度：0%~78%，无结露

- 组织脱水时间：       大组织约60~90min，小组织约20~30min。

- 软件管理系统：      界面美观、操作简单，实时状态监控，标本处理量记录，远程                                                             故障报警。

脱水机技术参数

1、显示屏实时显示工作状态，显示清晰

2、内循环空气净化系统，高效吸附有害气体

3、具有断电保护功能，停电后可运行＞10小时

4、可随意插入手动操作，并自动进入原有运行状态，方便运行中途检查或添加标本

5、无水加热控制，减少待机损耗，控温精度高

6、 液缸数量：大于12个

7、 单缸容积： 小于1500ml

8、 脱水篮容量：每次脱水至少180个

9、单缸处理时间：0～24小时可调

10、 可编制程序：大于3套

11、 蜡缸控温范围：室温～99℃可调

12、控温精度： ±1℃

13、沥液时间：30秒

14、搅拌次数：2次/分

15、有组织保护缸

常规切片染色机技术参数

1、总站点数≧26个，水洗站点及进出站点可根据实际使用需求灵活调成试剂站点。

2、水洗站点水流大小可调。

3、具有烤箱，且有温度监测功能。其烤箱温度室温至70℃可调；具有试剂加热保温功能，温度范围室温至40℃可调。

4、液晶触摸屏，操作简单，具有质量控制模块，包括质控设置及总览、试剂更换记录、历史运行程序及试剂使用明细模块。

5、具有远程物联监控模块，可以通过电脑、手机和平板电脑等任意移动终端，对设备运行进行远程监控。

6、设备至少可存储50个程序，每个步骤可设置时间为1秒- 59分钟59秒。

7、试剂缸容量500ml左右，玻片架一次可装载30张切片，可同时运行10个以上不同程序，每小时染片量200张以上。

8、可设置自动调整染色时间。

9、具有人工语音报警系统，并且故障时主界面会显示解决指引。